CY1151系列电容式变送器

一、概述

CY1151系列电容式变送器是我公司引进国外先进技术和设备，关键原材料、元器件和零部件均采用进口，整机经过严格组装和测试。具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便（规格、尺寸与原装1151完全兼容），外形美观等特点。1151系列压力/差压变送器针对国内不同用户的要求，同时推出E型（普通模拟型）、G型（常规智能型）和S型（标准智能型）三种规格。目前该系列产品已广泛应用于石油、化工、冶金、电力、食品、造纸、医药、机械制造等行业。

二、特点

●精度高；

●稳定性好；

●二线制；

●固体元件，接插式印刷线路板；

●小型、重量轻、坚固抗振；

●量程、零点外部连续可调；

●正迁移可达500%；负迁移可达600%；

●阻尼可调；

●单向过载保护特性好；

●无机械可动部件，维修工作量少；

●全系列统一结构，零部件互换性强；

●接触介质的膜片材料可选择；

（316L、TAN、HAST-C、MONEL等耐腐蚀材料）

●防爆结构，全天候使用。

三、工作原理

过程压力通过两侧或一侧的隔离膜片、灌充液传至δ室的中心测量膜片。中心膜片是一个张紧的弹性元件，它对于作用在其上的两侧压力差产生相应变形位移，其位移与差压成正比，最大位移约0.1mm，这种位移转变为电容极板上形成的差动电容，由电子线路把差动电容转换成二线制的4～20mA DC输出信号。

四、功能参数

●使用对象：液体、气体和蒸气

●测量范围：0-0.1kPa至0-40MPa

●输出信号：4~20mA DC

●供电电源：12~45V DC，一般为24V DC

●负载电阻   R ≤(V-13 )/0.02式中V为电源电压 (伏) 负载曲线见右图

●指示表：指针式线性指示0~100%刻度，以及LCD液晶式显示

●量程和零点：外部连续可调

●温度范围：放大器工作温度范围：-29~+93℃(LT型为：-25~+70℃)

●灌充硅油的测量元件：-40~+104℃

●法兰式变送器灌充高温硅油时：+15~+315℃，普通硅油：-40~+15

●静压和过载压力：4、10、25、32MPa

●湿度：相对湿度为0~100%

●容积吸取量：＜0.16cm

●阻尼(阶跃响应)：充硅油时，一般在0.2s到1.67s之间连续可调

●启动时间：2s，不需预热

五、结构材料

●隔离膜片：316L不锈钢，哈氏合金C-276，Monel合金或钽

●排气/排液阀：316不锈钢，哈氏合金C，蒙乃尔合金

●法兰和接头：碳钢镀镍，316不锈钢，哈氏合金C或蒙乃尔合金

●接触介质“O”形环：丁腈橡胶，氟橡胶

●灌充液：硅油或惰性油

六、外形尺寸与安装连接示意图

1151变送器选型：

| 1151系列电容式变送器 |
| --- |
| 代号 | 品 种 |
| DP | 差压变送器 | AP | 绝对压力变送器 |
| GP | 压力变送器 | LT | 法兰式液位变送器 |
| DP/GP | 远传差压、压力变送器 主体 |
| 代号 | 量程范围 |
| 1 | 0-50~500Pa | 6 | 0-0.16~1MPa |
| 2 | 0-0.1~1KPa | 7 | 0-0.4~2.5MPa |
| 3 | 0-1~6KPa | 8 | 0-1.6~10MPa |
| 4 | 0-6~40KPa | 9 | 0-4~25MPa |
| 5 | 0-40~250KPa | 0 | 0-6~40MPa |
| 代号 | 输出功能 |
| E | 普通模拟型（输出：4~20mA） |
| G | 常规智能型（输出：4~20mA） |
| S | 标准智能型（输出：4~20mA带HART总线协议） |
| 代号 | 结构材料 |
|  | 法兰接头 | 排头/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 |
| 22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅 油 |
| 23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏C-276 |  |
| 24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 |  |
| 25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 |  |
| 代号 | 静压Mpa |
| A | 1 | E | 25 |
| B | 4 | F | 32 |
| C | 10 |
| 代号 | 精度 |
| Q1 | 0.2%FS |
| Q2 | 0.5%FS |
| 代号 | 连接与功能 |
| L1 | M20×1.5内螺纹 |
| L2 | 1/2NPT内螺纹 |
| M1 | 0~100%线性指示表头 |
| M3 | 数字显示表头 |
| B1 | 2”管装弯支架 |
| B2 | 盘装弯支架 |
| B3 | 2”管装平支架 |
| D0 | 泄放阀在压力室中部 |
| D1 | 侧面泄放阀在压力室上部 |
| D2 | 侧面泄放阀在压力室下部 |
| C0 | 1/2”锥管内螺纹接头 |
| C1 | 1/2”引压接头及后部焊接引压管ф14(与C0配套使用) |
| C2 | 丁字形螺纹接头M20×1.5 |
| Da | 隔爆型EXdsⅡBT5 |
| Fa | 本安型EXiaⅡCT5 |

| CY1151 | DP | 2 | E | 23 | B | Q2 | L2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1151DP型差压变送器：

以差动电容为检测原理组成电容式变送器，输入压力分别0~6KPa，0~40KPa，0-250KPa等。

使用对象：液体、气体和蒸气。

| 1151DP型差压变送器型号及规格代号表 |
| --- |
| 1151DP | 差压变送器 |
| 3 | 0-1~6KPa |
| 4 | 0-6~40KPa |
| 5 | 0-40~250KPa |
| 6 | 0-0.16~1MPa |
| 7 | 0-0.4~2.5MPa |
| 8 | 0-1.6~10MPa |
| 代号 | 输出功能 |
| E | 普通模拟型（输出：4~20mA） |
| G | 常规智能型（输出：4~20mA） |
| S | 标准智能型（输出：4~20mA带HART总线协议） |
| 代号 | 结构材料 |
|  | 法兰接头 | 排头/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 |
| 22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅 油 |
| 23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏C-276 |  |
| 24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 |  |
| 25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 |  |
| 代号 | 静压Mpa |
| B | 4 |
| C | 10 |
| 代号 | 精度 |
| Q1 | 0.2%FS |
| Q2 | 0.5%FS |
| 代号 | 电气连接头 |
| L1 | M20×1.5内螺纹 |
| L2 | 1/2NPT内螺纹 |
|  | 代号 | 附加选项 |
|  | M1 | 0~100%线性指示表头 |
|  | M3 | 数字显示表头 |
|  | B1 | 2”管装弯支架 |
|  | B2 | 盘装弯支架 |
|  | B3 | 2”管装平支架 |
|  | D0 | 泄放阀在压力室中部 |
|  | D1 | 侧面泄放阀在压力室上部 |
|  | D2 | 侧面泄放阀在压力室下部 |
|  | C0 | 1/2”锥管内螺纹接头 |
|  | C1 | 1/2”引压接头及后部焊接引压管ф14(与C0配套使用) |
|  | C2 | 丁字形螺纹接头M20×1.5 |
|  | Da | 隔爆型EXdsⅡBT5 |
|  | Fa | 本安型EXiaⅡCT5 |

| CY1151 | 5 | S | 22 | C | Q1 | L1 | M1B1D0C0 ←选型举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1151GP型压力（含负压）变送器：

1151GP型电容式压力变送器（表压）测量最小压力1KPa，（可迁移为负压变送器）。

使用对象：液体、气体和蒸气。

| 1151DGP型压力变送器（含负压）型号及规格代号表 |
| --- |
| 1151GP | 压力变送器（含负压） |
| 2 | 0-0.1~1KPa |
| 3 | 0-1~6KPa |
| 4 | 0-6~40KPa |
| 5 | 0-40~250KPa |
| 6 | 0-0.16~1KPa |
| 7 | 0-0.4~2.5MPa |
| 8 | 0-1.6~10MPa |
| 9 | 0-4~25MPa |
| 0 | 0-6~40MPa |
| 代号 | 输出功能 |
| E | 普通模拟型（输出：4~20mA） |
| G | 常规智能型（输出：4~20mA） |
| S | 标准智能型（输出：4~20mA带HART总线协议） |
| 代号 | 结构材料 |
|  | 法兰接头 | 排头/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 |
| 22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅 油 |
| 23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏C-276 |  |
| 24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 |  |
| 25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 |  |
| 代号 | 精度 |
| Q1 | 0.2%FS |
| Q2 | 0.5%FS |
| 代号 | 电气连接头 |
| L1 | M20×1.5内螺纹 |
| L2 | 1/2NPT内螺纹 |
|  | 代号 | 附加选项 |
|  | M1 | 0~100%线性指示表头 |
|  | M3 | 数字显示表头 |
|  | B1 | 2”管装弯支架 |
|  | B2 | 盘装弯支架 |
|  | B3 | 2”管装平支架 |
|  | D0 | 泄放阀在压力室中部 |
|  | D1 | 侧面泄放阀在压力室上部 |
|  | D2 | 侧面泄放阀在压力室下部 |
|  | C0 | 1/2”锥管内螺纹接头 |
|  | C1 | 1/2”引压接头及后部焊接引压管ф14(与C0配套使用) |
|  | C2 | 丁字形螺纹接头M20×1.5 |
|  | Da | 隔爆型EXdsⅡBT5 |
|  | Fa | 本安型EXiaⅡCT5 |

| 1151GP | 8 | G | 22 | Q1 | L1 | M3B1D0C0 ←选型举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1151AP型绝对压力变送器：

1151AP型绝对压力变送器，可以实现对除气系统、蒸馏塔、蒸发器和结晶器等的绝对压力测量，允许在10MPa下的过压。

使用对象：液体、气体和蒸气。

| 1151AP型绝对压力变送器型号及规格代号表 |
| --- |
| 1151AP | 绝对压力变送器 |
| 4 | 0-6~40KPa |
| 5 | 0-40~250KPa |
| 6 | 0-0.16~1MPa |
| 7 | 0-0.4~2.5MPa |
| 8 | 0-1.6~10MPa |
| 代号 | 输出功能 |
| E | 普通模拟型（输出：4~20mA） |
| G | 常规智能型（输出：4~20mA） |
| S | 标准智能型（输出：4~20mA带HART总线协议） |
| 代号 | 结构材料 |
|  | 法兰接头 | 排头/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 |
| 22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅 油 |
| 23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏C-276 |  |
| 24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 |  |
| 25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 |  |
| 代号 | 精度 |
| Q1 | 0.2%FS |
| Q2 | 0.5%FS |
| 代号 | 电气连接头 |
| L1 | M20×1.5内螺纹 |
| L2 | 1/2NPT内螺纹 |
|  | 代号 | 附加选项 |
|  | M1 | 0~100%线性指示表头 |
|  | M3 | 数字显示表头 |
|  | B1 | 2”管装弯支架 |
|  | B2 | 盘装弯支架 |
|  | B3 | 2”管装平支架 |
|  | D0 | 泄放阀在压力室中部 |
|  | D1 | 侧面泄放阀在压力室上部 |
|  | D2 | 侧面泄放阀在压力室下部 |
|  | C0 | 1/2”锥管内螺纹接头 |
|  | C1 | 1/2”引压接头及后部焊接引压管ф14(与C0配套使用) |
|  | C2 | 丁字形螺纹接头M20×1.5 |
|  | Da | 隔爆型EXdsⅡBT5 |
|  | Fa | 本安型EXiaⅡCT5 |

| 1151AP | 6 | S | 22 | Q1 | L1 | M3B1C2Fa ←选型举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1151LT型法兰式液位变送器

1151LT法兰式液位变送器的安装法兰标准按ANSI，法兰有3寸和4寸规格，法兰等级分为150LB（2.5MPa及300LB(5.0MPa)），法兰安装尺寸见下图表。如用户采用GB9116-88标准，则DN=80、100、PN=2MPa请注明。

接液膜片材料有316L，哈氏C-276、蒙耐尔、钽等。用户不注明时， 以3”150LB安装法兰及接液膜片材料316L供货。

法兰式液位变送器外型尺寸图

| 法兰尺寸 | 螺栓孔 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 规格 | 直径D | A | B | C | 数目n | 直径d | 分布直径D1 |
| 3” | 1501b | 190 | 30 | 66 | 127 | 4 | 19 | 152 |
| 4” | 1501b | 228 | 30 | 89 | 157 | 8 | 19 | 190 |
| 3” | 3001b | 210 | 35 | 66 | 127 | 8 | 22 | 168 |
| 4" | 3001b | 254 | 38 | 89 | 157 | 8 | 22 | 200 |

| 1151LT型法兰式液位变送器型号及规格代号表 |
| --- |
| 1151LT | 法兰式液位变送器 |
|  | 4 | 0-6~40KPa |
|  | 5 | 0-40~250KPa |
|  | 6 | 0-0.16~1MPa |
|  |  | 代号 | 输出功能 |
|  |  | E | 普通模拟型（输出：4~20mA） |
|  |  | G | 常规智能型（输出：4~20mA） |
|  |  | S | 标准智能型（输出：4~20mA带HART总线协议） |
|  |  |  | 代号 | 最大工作压力（静压） |
|  |  |  | A | 150LB（2.5MPa） |
|  |  |  | B | 300LB（5.0MPa） |
|  |  |  |  | 代号 | 安装法兰 |
|  |  |  |  | 3 | 3”法兰 |
|  |  |  |  | 4 | 4”法兰 |
|  |  |  |  |  | 代号 | 插入深度mm |
|  |  |  |  |  | 0 | 0（平） |
|  |  |  |  |  | 2 | 50（2”） |
|  |  |  |  |  | 4 | 100（4”） |
|  |  |  |  |  | 6 | 150（6”） |
|  |  |  |  |  |  | 代号 | 接液膜片材料 |
|  |  |  |  |  |  | 22 | 316L |
|  |  |  |  |  |  | 23 | 哈氏C-276 |
|  |  |  |  |  |  | 24 | 蒙乃尔 |
|  |  |  |  |  |  | 25 | 钽 |
|  |  |  |  |  |  |  | 代号 | 精度 |
|  |  |  |  |  |  |  | Q1 | 0.2%FS |
|  |  |  |  |  |  |  | Q2 | 0.5%FS |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 代号 | 电气连接头 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | L1 | M20×1.5内螺纹 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | L2 | 1/2NPT内螺纹 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代号 | 安装法兰材料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 碳钢 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 不锈钢 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代号 | 附加选项 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M1 | 0~100%线性指示表头 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M3 | 数字显示表头 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D1 | 侧面泄放阀在压力室上部 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D2 | 侧面泄放阀在压力室下部 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C0 | 1/2”锥管内螺纹接头 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 | 1/2”引压接头及后部焊接引压管ф14(与C0配套使用) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 | 丁字形螺纹接头M20×1.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Da | 隔爆型EXdsⅡBT5 |

| 1151LT | 5 | S | A | 3 | 2 | 22 | Q1 | L1 | 11 | M1 | ←选型举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1151DP/GP型带远传装置的差压/压力变送器

1151DP/GP变送器带上远传密封装置后，就成为1151DP/GP远传差压/压力变送器。

1151DP/GP远传差压/压力变送器，是可避免被测介质直接和变送器的隔离膜片接触的可靠测量方法，它适用于下面几种情况：

●被测介质对变送器接头和敏感元件有腐蚀作用时；

●需要将高温被测介质与变送器隔离时；

●被测介质中有固体悬浮物或高粘度易堵塞变送器接头和压力容室时；

●被测介质用引压管引出易固化或结晶时；

●更换被测介质需要冲洗而不容交混时；

●必须保持卫生条件，防止污染时。

1151DP/GP型带远传密封装置的远传差压/压力变送器，仍具有1151DP/GP型差压/压力变送器的各种特点。

提供多种结构材料，远传装置组件焊接结构，可靠性强。充液腔低容积设计，减少温度影响，根据用户要求内充DC200系列硅油使用温度过40~+149℃；高温硅油使用温度-15~315℃。

远传装置工作压力上限是用户选择远传装置和额定值；工作压力不低于3.5KPa（绝对压力）。

对腐蚀介质的选择隔离膜片材料参见附件，仅作用户选用时参考。

1151DP/GP型带远传装置的差压/压力变送器外形尺寸图

| 1151DP型远传差压变送器型号及规格代号表 |
| --- |
| 1151DP | 远传压力变送器 |
| 4 | 0-6~40KPa |
| 5 | 0-40~250KPa |
| 6 | 0-0.16~1MPa |
| 7 | 0-0.4~2.5MPa |
| 8 | 0-1.6~10MPa |
| 代号 | 输出功能 |
| N | 普通模拟型（输出：4~20mA） |
| G | 常规智能型（输出：4~20mA） |
| S | 标准智能型（输出：4~20mA带HART总线协议） |
| 代号 | 精度 |
| Q1 | 0.2%FS |
| Q2 | 0.5%FS |
| S1 | 一个远传装置 | 根据表I、II、III、IV订货 |
| S2 | 一个远传装置 |  |
| 代号 | 电气连接头 |
| L1 | M20×1.5内螺纹 |
| L2 | 1/2NPT内螺纹 |
|  | 代号 | 附加选项 |
|  | M1 | 0~100%线性指示表头 |
|  | M3 | 数字显示表头 |
|  | B1 | 2”管装弯支架 |
|  | B2 | 盘装弯支架 |
|  | B3 | 2”管装平支架 |
|  | Da | 隔爆型EXdsⅡBT5 |
|  | Fa | 本安型EXiaⅡCT5 |

| 1151DP | 4 | N | Q2 | S2 | L1 | M1B1 | ←选型举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

毛细管选型代号表

| 1199CAP | 毛细管 |
| --- | --- |
| 代号 | 毛细管材料和尺寸规格 |
| 13 | 316不锈钢，内径Φ1.09mm |
| 代号 | 嵌件 |
| A | 316不锈钢 |
| 代号 | 毛细管长度 |
| 05 | 1.5m (5”) |
| 10 | 3.0m (10”) |
| 15 | 4.5m (15”) |
| 20 | 6.0m (20”) |
| 25 | 7.5m (25”) |
| 代号 | 螺纹接头 |
| A | 无支撑管 |
| C | 带支撑管 |
| 代号 | 毛细管的保护套管 |
| 12 | PVC包层铠装316不锈钢 |

| 119CAP | 13 | A | 15 | A | 12—选型示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1151GP型远传差压变送器规格及型号代号表 |
| --- |
| 1151GP | 远传差压变送器 |
| 4 | 0-6~40KPa |
| 5 | 0-40~250KPa |
| 6 | 0-0.16~1MPa |
| 7 | 0-0.4~2.5MPa |
| 8 | 0-1.6~10MPa |
| 代号 | 输出功能 |
| N | 普通模拟型（输出：4~20mA） |
| G | 常规智能型（输出：4~20mA） |
| S | 标准智能型（输出：4~20mA带HART总线协议） |
| 代号 | 精度 |
| Q1 | 0.2%FS |
| Q2 | 0.5%FS |
| S1 | 一个远传装置 | 根据表I、II、III、IV订货 |
| 代号 | 电气连接头 |
| L1 | M20×1.5内螺纹 |
| L2 | 1/2NPT内螺纹 |
|  | 代号 | 附加选项 |
|  | M1 | 0~100%线性指示表头 |
|  | M3 | 数字显示表头 |
|  | B1 | 2”管装弯支架 |
|  | B2 | 盘装弯支架 |
|  | B3 | 2”管装平支架 |
|  | Da | 隔爆型EXdsⅡBT5 |
|  | Fa | 本安型EXiaⅡCT5 |

| 1151GP | 4 | N | Q2 | S1 | L1 | M1B1 | ←选型举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

远传装置灌充液选型代号表

| 代号 灌充液及使用温度（在真空场合温度上限应降低） |
| --- |
| C10485-0007 | 硅油，温度范围-29~149℃ |
| C51734-0001 | 惰性液温度范围-40~177℃ |
| 01199-0032-0004 | SYL800油温度范围-40~204℃ |

C10485-0007------选型示例：硅油